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[bookmark: _Toc15109]第1章  产品概述
采集故障识别仪专为解决电网低压台区载波抄表故障而设计。在HPLC分钟级抄表中，数据漏抄导致数据不全，无法满足深化应用的需求。
本装置采用一体化手持式设计，具备图形化路由拓扑展示、汉字化报文监听功能，兼容所有厂商方案的互联互通融合抄表，简化调试、提升效率。运维人员可轻松操作，持续监测集中器抄表报文和电表网络状况，快速准确判断故障位置和原因，解决间歇性漏抄问题，实现稳定、完整的数据抄读。
第2章 [bookmark: _Toc20350] 产品说明
[bookmark: _Toc16868]2.1  外观结构
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[bookmark: _Toc31085]2.2  主要配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	主机
	台
	1

	2
	电源线
	根
	4

	3
	4G天线
	根
	1

	4
	Type-C充电线
	根
	1

	5
	485连接线
	组
	1

	6
	232连接线
	组
	1


[bookmark: _Toc3090]2.3  产品接口说明
设备外围接口包括：强电接口（A/B/C/N）、红外串口、复用串口（RS485/RS232）、TF卡升级口、Type-C充电口。
[bookmark: _Toc14355]2.4  供电说明
· 供电方式：设备内置5000mAh大容量锂电池供电
· 充电方式：支持Type-C充电；接入220V强电时亦可同步为电池充电
· 电量提示：电量图标显示红色时表示电量低，请及时充电
[bookmark: _Toc6450]2.5  开机与关机
· 开机：长按开/关机键约3秒，屏幕点亮即开机成功
· 关机：长按开/关机键约3秒，屏幕熄灭即关机成功


[bookmark: _Toc21409]第3章  技术参数
	参数类别
	参数项目
	技术指标

	外观结构
	整机尺寸
	210×104×36mm

	
	整机重量
	428克

	
	屏幕尺寸
	3.5寸

	
	屏幕分辨率
	320×480

	
	触控方式
	电容式触控

	
	屏幕背光
	LED背光

	电气参数
	额定电压
	三相四线AC 220/380V

	
	正常电压范围
	0.8～1.2Un

	
	额定频率
	50Hz

	
	整机静态功耗
	≤3.5W

	气候参数
	工作温度
	-20℃～+50℃

	
	相对湿度
	≤85%（无凝露）

	通信参数
	串行通信接口
	RS485/RS232

	
	蓝牙通信
	BLE 5.0协议

	
	红外通信
	38kHz

	
	载波通信接口
	强电接口/无线载波

	
	存储接口
	TF卡（FAT32格式）

	
	通信协议
	Q/GDW 1376.1-2020；Q/GDW 376.2；DL/T 645-2007；DL/T 698.45

	
	载波通信频段
	频段0：2～12MHz；频段1：2.4～5.6MHz；频段2：0.7～3MHz；频段3：1.7～3MHz




[bookmark: _Toc9058]第4章  功能说明
[bookmark: _Toc11683]4.1  功能列表
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	数据抄读
	互联互通抄表，读取电表当前电量、冻结电量、电压电流、时间日期、电表参数等，支持DL/T 645与DL/T 698协议，支持红外读取

	2
	网络监测
	侦听周边电表表号、网络ID、路由层级、信噪比、信号衰减度

	3
	拓扑分析
	分析单块电表至其CCO之间的网络层级及通信成功率

	4
	信号分析
	分析目标电表至设备之间的信号衰减、信噪比等信息

	5
	模块检测
	检测CCO、单相STA、三相STA、单相物联STA、三相物联STA、4G模块

	6
	频段切换
	切换CCO载波运行频段

	7
	电表管理
	检测电表端口，抄读15分钟冻结及日冻结数据

	8
	终端管理
	查看和管理终端抄表任务

	9
	程序升级
	对STA模块、CCO模块及设备本身进行固件升级

	10
	连接APP
	通过蓝牙连接APP接管掌机功能



[bookmark: _Toc32318]4.2  上电操作规范（重要）
使用数据抄读、网络监测、拓扑分析、信号分析、终端管理、移动集中器等功能前，必须按以下步骤操作：
1. 戴好绝缘手套；
2. 将连接线插入设备强电接口：单相接A、N；三相分别接A、B、C、N；
3. N相鳄鱼夹夹在被测点零线上，其余相线依次夹在对应相线上；
4. 开机并选择相应功能；
5. 测试完毕后，先取下各相线鳄鱼夹，最后取下N相鳄鱼夹。


[bookmark: _Toc27269]4.3  数据抄读
操作步骤：
1. 按上电规范接好A/N连接线，长按开机键开机，点击【数据抄读】，设备自动连接载波抄表网络（约需20秒左右）；
2. 网络连接成功后，输入表号（或通过红外读取），选择通信协议及抄读数据项；
3. 点击【开始通信】，即可开始抄表。
特别说明：
· 载波抄表默认使用2频段，若网络连接失败，可在参数配置中进行全频段搜网后手动添加网络；
· 若某电表多次抄表失败，可使用"模块检测"功能检查载波模块及入网状态；
· 红外抄读：在数据抄读界面，将设备背面红外口对准电表红外收发口，点击【红外抄读】，可读取表地址及当前电量。
[bookmark: _Toc18136]4.4  网络监测
操作方法：在需侦听网络的电表或开关处取电（单相取A/N即可），接线牢固后开机，进入【网络监测】菜单，点击【数据查询】。
功能说明：
1. 对电网所有电表数据包进行监控，显示电表表号、网络ID、路由层级、信噪比、信号强度等关键信息；
2. 可了解周边电表表号及载波网络状态；
3. 可通过路由层级判断路由是否异常，针对性排查漏抄问题；
4. 可通过信噪比和信号强度判断线路衰减及噪声状况。
[bookmark: _Toc23576]4.5  拓扑分析
操作方法：在采集效果不佳的电表处取电（单相取A/N），开机后进入【拓扑分析】菜单，输入12位表地址，点击【拓扑查询】（若未显示，稍等数秒后重试）。
功能说明：以图形化方式展示被测电表的载波路由拓扑结构，包括路径成功率、上级路由电表表号及各层级邻居数量，帮助调试人员快速定位抄表薄弱环节，制定针对性优化措施（如增加中继）。

[bookmark: _Toc13468]4.6  信号分析
操作方法：在抄表效果不佳的电表线路前端或进线箱处取电（单相取A相），开机后进入【信号分析】界面，输入目标表地址，点击【信号测试】。
功能说明：分析设备取电位置至目标电表之间的信号衰减与信噪比，直观判断是否存在干扰噪声或线路衰减过大，辅助定位不稳定抄表问题。
[bookmark: _Toc23921]4.7  模块检测
操作步骤：
1. 无需接强电，将被测模块（单相/三相）插入设备底部接口底座，开机后点击【模块检测】；
2. 一键式操作，被测模块插接好后，点击右下角开始检测按钮。
各检测项目说明：
· STA模块故障诊断：可选择波特率自适应，一键检测弱电接口心跳、模块ID合法性、入网能力、载波信号强度、协议兼容性，输出诊断结果，是合格还是不合格。
· CCO模块故障诊断：查询CCO地址、网络信息、存储容量、电表数量、版本号及日期、信标信息、无线频段号、信号强度等，输出诊断结果，是合格还是不合格。
· 4G模块故障诊断：查询厂商代码、模块代码、软硬件版本、实时测量本地4G信号强度。
[bookmark: _Toc6720]4.8  频段切换
操作步骤：
1. 将CCO模块插入设备底座，开机后点击【频段切换】、无线信号设置；
2. 点击【频段查询】可查看当前运行频段和无线信道；
3. 选择目标频段，点击确认切换。
注意：各厂商实现方式略有差异，切换后可能立即生效，也可能在持续上电5分钟后生效，请按屏幕提示操作。部分厂商无线信道号变更时间不确定，或者不支持无线信道设置变更。
[bookmark: _Toc4762]4.9  电表管理
操作步骤：
1. 将485串口线插入设备底部复用端口，另一端红/黑夹分别夹取电表485端口A/B；
2. 开机后进入【电表管理】界面，选择波特率，点击【开始】，设备将读取电表冻结数值。


[bookmark: _Toc24357]4.10  终端管理
接口连接：
1. 485串口线插入设备底部复用端口，红/黑夹夹取终端485维护端口A/B；或者通过232串口线插入集中器维护端口。
2. 点击【开始抄读】，设备将对终端数据进行抄读。
终端任务：
    读取终端的抄表任务配置，辅助判断终端是否配置了抄表任务
路由查询：
    可读取存储在终端内部的载波通信路由信息，该信息根据终端厂家存储更新的配置不同，可能实时性也有所差别。具备一定的故障分析价值。
[bookmark: _Toc21227]第5章  程序升级
[bookmark: _Toc15576]5.1  本机升级
将存有升级文件的TF卡（FAT32格式）插入设备底部TF卡槽，开机后点击【程序升级】，选择【系统升级】或【屏幕升级】。
注意：设备主控升级文件名为 GSM_SCR.tft。
[bookmark: _Toc31492]5.2  CCO模块升级
1. 将CCO模块插入设备对应接口，TF卡中放入CCO升级BIN文件；
2. 开机后点击【程序升级】→【模块升级】，按提示完成升级。
[bookmark: _Toc10650]5.3  STA模块升级
1. 将STA模块插入设备对应接口，TF卡中放入STA升级BIN文件；
2. 开机后点击【程序升级】→【模块升级】，按提示完成升级。
[bookmark: _Toc3006]第6章  小程序使用说明
[bookmark: _Toc24591]6.1  蓝牙连接
1、将设备正常安装连接好，设备开机，并在主界面上点击连接蓝牙APP。
2、搜索小程序【抄表器调试宝】，输入账号密码登录。
3、选择进入【掌机】功能界面。
4、搜索连接到【YH-BLE】蓝牙名称，并点击连接。
[bookmark: _Toc26004]6.2  功能应用
载波监控功能：
1、 设备安装好后，连接蓝牙。
2、 点击进入【载波监控】功能界面，点击开始【开始载波监控】即可监控到电网数据并解析呈现。
终端管理功能：
1、 设备安装好后开机，485/232接口连接到终端。
2、 连接好蓝牙，进入终端管理功能
3、 选择485或232通信口，点击【读取从节点信息】，可读取从节点的在网情况以及模块ID等信息；
4、 点击【测量点档案】信息，可读取终端的测量点档案信息。
移动集中器功能
1、 设备安装好，并将CCO插入到装置中，然后开机连接蓝牙
2、 进入到移动集中器功能，可读取模块ID、芯片ID、厂商代码、软件版本号、路由拓扑信息等。
3、 可添加和清除CCO档案的相关操作。
附录  注意事项
1. 操作前务必戴好绝缘手套，严格按照上电操作规范接线；
2. 取电完毕后，先拆相线鳄鱼夹，再拆零线（N相）鳄鱼夹；
3. 电池电量图标变红时，请及时充电，避免设备断电影响测试；
4. TF卡升级前请确认文件格式为FAT32，升级文件名称正确；
5. 设备工作温度范围：-20℃～+50℃，请勿在超出范围的环境中使用；
6. 请妥善保管设备，避免摔落、进水。
— 1 —

image1.png
FRERBNED

i ABRERZ TFEA G

RS485/RS232




